| Вид измерения: | Шум (S) | Инфразвук (I) | Общая вибрация | Локальная вибрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон | 10-20000 Гц | 1,6-20 Гц | 0,8-80 Гц | 8-1250 Гц |
| Частотные коррекции, диапазон | 20-140 дБА 22-140 дБС 30-140 дБZ | 20-150 дБG 20-150 дБZI | 62- 170 дБ Wd, Wk, Wm 65-170 дБ Wc, We, Wb, 69-170 дБ Wj 70-170 дБ Bw, Bwm | 60-170 дБ Wh, 70-170 дБ Bh |
| Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, MTVV | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, MTVV |
| Спектры | Октавный спектр 31,5Гц-16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц-20 кГц | Октавный спектр 2 Гц-16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц-20 Гц | Октавный спектр 1 Гц-63 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц-80 Гц | Октавный спектр 8 Гц-1000 Гц Третьоктавный спектр 6,3 Гц-1250 Гц |
| Примечания | Соответствует классу 1 стандартов ГОСТ 17187-10, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2019. Все параметры измеряются одновременно. |  | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260 класс 1. Все параметры общей и локальной вибрации измеряются одновременно |  |
|  | Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня |  | Индикатор изменения эквивалентного уровня |  |

Технические характеристики Шумомера – виброметра